# Кабельный тестер EM-415 Pro

Паспорт, инструкция по эксплуатации.

2

Внешний вид

1

Приемник

1. Регулzтор чувствительности с выкл. питания

3

2. Кнопка «TEST»

3. Датчик щупа приемника

5

4. Переключатель режима работы передатчика с выкл. питания

5. Индикаторы состояния передатчика

4

Передатчик

#### Общее описание

Кабельный тестер-трассоискатель предназначен для нахождения провода или кабеля и прослеживания трассы их прокладки в кабельной линии без повреждения изоляции, а также проверки целостности кабелей и проводов. Прибор состоит из приемника и передатчика.

##### Установка уровня чувствительности

- Нажмите кнопку «TEST» на приемнике

- Установите регулятором требуемый уровень звука в соответствии с ситуацией

- Уровень чувствительности может быть увеличен, чтобы перекрыть шумы, или уменьшен, чтобы ослабить интерференцию

# Обнаружение искомого провода в кабеле

- Переведите переключатель передатчика в режим «TONE» , (должен загорется индикатор «TONE»)

- Подключите соединительные провода к проверяемой линии, или подключите один зажим к заземлению и шасси, а другой к любому концу линии.

- Установите необходимую чувствительность приемника

- Коснитесь датчиком щупа приемника каждого проводника в исследуемом кабеле, при этом кнопка «TEST» должна быть нажата

- Звук будет наиболее громким при каснии искомого провода

# Определение трассы прокладки кабеля или провода

- Переведите переключатель передатчика в режим «TONE», (должен загорется индикатор «TONE»).

- Подключите соединительные провода к проверяемой линии, или подключите один зажим к заземлению и шасси, а другой к любому концу линии.

- Перемещайте приемник с заранее установленным уровнем чувствительности и нажатой кнопке «TEST» вдоль линии.

- Признак близости проверяемой линии -  наличие тонального сигнала.

##### Проверка целостности провода

- Переведите переключатель передатчика в режим «CONT».

- Подключите зажимы к исследуемому проводнику

- ЗЕЛЕНОЕ свечение индикатора «CONT» указывает на целостность линии, если светодиод не горит, то сопротивление линии больше 10 Ком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ К ЦЕПЯМ ПОСТОЯННОГО ТОКА С НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 42В. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Замена батареи питания

Удалите    крышку    отсека    батареи , открутив фиксирующий винт   на    задней    части    корпуса передатчика или приемника, и замените батарею (9 В) на новую. Закройте крышку батарейного отсека зафиксировав винт.

Внимание: После завершения работы с прибором, отключите передатчик от проверяемых цепей и установитепереключатель в положение "OFF". Переведите регулятор чувствительности приемника в положение"OFF". Нельзя использовать и хранить прибор при повышенной влажности.Не используют прибор при высоком напряжении. Всегда следуйте руководству по эксплуатации; в противном случае это может стать причиной повреждения прибора или личных травм.

# Гарантийные обязательства

В случае отказа прибора по вине изготовителя (заводской брак) - изделие подлежит бесплатному ремонту . в течение 6 месяцев со дня продажи .При наличии в паспорте даты продажи и печати  торгующей организации (продавца)  При этом прибор не должен иметь следов  вскрытия  и механических повреждений , свидетельствующих о нарушении правил обращения с прибором .

В случае установления факта нарушения пользователем  правил эксплуатации прибор снимается с гарантии

Дата продажи                 _______________________         Печать торгующей организации _____________________