Лабораторный Блок Питания

305D / 303D / 302D

Инструкция по эксплуатации

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического оборудования, следует руководствоваться нижеперечисленными положениями. Внимание – ОПАСНОСТЬ! Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие правила. Во избежание поражения электрическим током: - При использовании прибора несовершеннолетними, лицами с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также лицами, впервые работающими с прибором данного типа, необходимо присутствие взрослого человека, имеющего опыт работы данным прибором и осознающим возможные риски, которые могут возникнуть в процессе его использования. - Данный прибор не предназначен для использования детьми. - Очистку прибора, а также его обслуживание не допускается проводить несовершеннолетними лицами в отсутствии соответствующего контроля. - В случае повреждения сетевого кабеля, во избежание причинения вреда, он подлежит замене производителем, специалистами в соответствующих пунктах гарантийного обслуживания или частными специалистами, имеющими разрешения на данный вид деятельности. - Не оставляйте прибор без присмотра во включенном состоянии. - Прибор находится под напряжением, запрещается самостоятельно разбирать его.

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Блок питания серий PS разработан для использования в научно-исследовательской деятельности, при разработке новых изделий, в лабораториях, университетах, при ремонте ноутбуков и других электронных изделий. Номинальные величины Напряжения / Силы тока плавно регулируются в процессе работы прибора. Данный прибор обладает высокой точностью, высокой надежностью, предусматривает функцию защиты от перегрузки и представляет собой оптимальный прибор для использования в промышленной сфере.

2. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА

| Номинальный режим работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | AC 110В/220В ±10% (Переключение) | Частота | 50Гц/60Гц |
| Рабочая среда | -10°С~40°С | Относительная влажность | ˂90% |
| Условия хранения | -10°С~40°С | Относительная влажность | ˂80% |
| Стабилизация напряжения |  |  |  |
| Выходное напряжение | регулируется от 0 до номинального значения |  |  |
| Стабильность напряжения | ≤0.01%+2мВ | Устойчивая нагрузка | ≤0.01%+2мВ |
| Время восстановления | ≤100мкс |  |  |
| Уровень пульсаций | ≤1мВ скз (эффективное значение) |  |  |
| Температурный коэффициент | ≤200мг/°С |  |  |
| Стабилизация тока |  |  |  |
| Выходной ток | регулируется от 0 до номинального значения |  |  |
| Стабильность тока | ≤0.1%+3мА | Устойчивая нагрузка | ≤0.1%+3мА |
| Уровень пульсаций | 2мА скз (эффективное значение) |  |  |

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ ПРИБОРА

| Модель Параметры | PS-302D | PS-303D | PS-305D |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон напряжений на выходе | 0~30В | 0~30В | 0~30В |
| Диапазон тока на выходе | 0~2А | 0~3А | 0~5А |
| Вольтамперное отображение | LED 3-цифровая трубка |  |  |
| Точность отображения | Цифровой дисплей 1% ±1 знак |  |  |
| Модель Параметры | YH-302D | YH-303D | YH-305D |
| Диапазон напряжений на выходе | 0~30В | 0~30В | 0~30В |
| Диапазон тока на выходе | 0~2А/0~999мА | 0~3А/0~999мА | 0~5А/0~999мА |
| Вольтамперное отображение | LED 3-цифровая трубка |  |  |
| Точность отображения | Цифровой дисплей 1% ±1 знак |  |  |
| Модель Параметры | PSN-302D | PSN-302D | PSN-302D |
| Диапазон напряжений на выходе | 0~30В | 0~30В | 0~30В |
| Диапазон тока на выходе | 0~2А | 0~3А | 0~5А |
| Вольтамперное отображение | LED 4-цифровая трубка |  |  |
| Точность отображения | Цифровой дисплей 1% ±1 знак |  |  |

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРА

| Рис.1 | Рис.2 |
| --- | --- |

|  | (1) Дисплей амперметра (2) Ручка регулятора тока «Грубо» (3) Ручка регулятора тока «Плавно» (4) Индикатор состояния устойчивого потока (5) Выключатель питания. (6) Дисплей вольтметра (7) А/мА конвертер |
| --- | --- |
| Рис.3 |  |
| (8) Ручка регулятора напряжения «Плавно» (9) Ручка регулятора напряжения «Грубо» (10) Индикатор состояния регулятора напряжения (11) Клемма заземления (12) Положительная клемма вывода (13) Отрицательная клемма вывода |  |

|  | (1) Стикер для заметок (2) АС / АС вход (3) Гнездо предохранителя (4) Вентилятор (5) АС / АС переключатель напряжения на входе |
| --- | --- |

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимание

1. Входное напряжение АС / АС: выбранное напряжение должно быть идентичным (АС, 110В/220В). 2. Уровень пульсации: радиатор расположен в задней части прибора: при работе блока питания необходимо оставлять достаточно места для обеспечения достаточного теплоотвода. Блоки питания серии PS оборудованы переключателями для регулировки температуры. Когда температура внутри прибора достигает ≥45°С, происходит автоматический запуск вентилятора для охлаждения прибора. Блок питания запрещено использовать в местах, где температура окружающей среды более 45°С. 3. Ограничение максимального напряжения на выходе: при включении блока питания напряжение на выходах клемм не должно превышать заданное значение. 4. Не допускается нахождение источника питания в течение длительного времени в состоянии предельной нагрузки. Следите за тем, чтобы коэффициент нагрузки был менее 60%. При установке значений следует руководствоваться ограничениями диапазона, указанными в инструкции, основанными на фактическом рабочем токе.

Работа с прибором

1. Подключите блок питания к источнику питания, блок питания будет вырабатывать стабилизированное напряжение с величиной, согласно положению ручек регулировки напряжения и использовать напряжение, равное этой величине (АС110В/220В).

2. Включите блок питания, индикаторы активируются автоматически (ручки регулировки силы тока «Грубо» и «Плавно» установлены на отметке «0»), на дисплеях амперметра и вольтметра отобразится цифры «000», затем на дисплее вольтметра отобразится значение выходного напряжения.

3. Выставьте ручками регулировки напряжения необходимое значение (ручки регулировки тока «Грубо» и «Плавно» установлены на отметке «0»), выходной диапазон напряжения: 0-30В DC.

4. Подключите внешнюю нагрузку к «+» и «-» клеммам вывода, ток, отдаваемый в нагрузку, определяет потребляемую мощность.

5. При проведении измерений в диапазонах выше средних значений, помимо клемм вывода «+» и «-» должна использоваться клемма заземления с надежным контактом, который позволит снизить уровень пульсаций на выходе.

Установка функции стабилизации тока

1. Сначала установите ручками регулировки напряжения «Плавно» и «Грубо» значение 2-5В (ручками регулировки тока «Грубо» и «Плавно» установлены любые значения кроме «0»).

2. Затем установите ручками регулировки тока «Грубо» и «Плавно» значение «0» (путем поворота ручек против часовой стрелки).

3. Подключите внешнюю нагрузку к клеммам «+» и «-» выхода прибора соблюдая полярность.

4. После этого, путем поворота ручек «Плавно» и «Грубо» по часовой стрелке, установите требуемый показатель напряжения.

Характеристика функции стабилизации тока/напряжения

Возникающие изменения в процессе питании подключенной нагрузки автоматически стабилизируются блоком питания в рамках заданных параметров.

Например:

Если рабочая нагрузка и электрическое питание находятся в стабильном состоянии, выходное напряжение стабильно. Выдаваемое стабилизированное напряжение с блока питания не меняется в зависимости от изменений потребляемой мощности подключенной нагрузки, а значения выходного ток могут меняться. Увеличение потребляемой мощности нагрузкой приводит к изменению сопротивления цепи, что провоцирует небольшой перепад напряжения. Отображение стабилизированных значений напряжения и тока появляются на LED-дисплеях блока питания в следующем порядке: сначала отображается значение напряжения на индикаторе СV, а после этого отображается значение тока на индикаторе СС.

Оборудование соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Производитель: “ГуангЖоу ихуа Элеcтрониc Эквипмент Cо.,Лтд “ Но.7 Шаиинг Еаст Роад,  ГуангЖоу, ГуангДонг,Китай

Официальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63 тел. +7 (3812) 51-27-70  www.s-line.ru